## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-259
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Panorámico
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
1. Potencia de 60 KV o menor hasta 85 KV o mayor con pasos de 2.5 KV o menor. 2. Corriente: 2.1. Para imágenes panorámicas entre 1 y 16 mA. 2.2. Para imágenes cefalométricas entre 1 y 16 mA. 3. Tiempo de exposición: 3.1. Tiempo de exposición panorámica no mayor de 16 segundos. 3.2. Cefalométricas no mayor de 10.5 segundos. 4. Con punto focal de 0.5 mm o menor. 5. Filtración total mínima en el cabezal de 2.5 mm de aluminio o mayor. 6. Paneles de control con todas las funciones digitalizadas para su selección: 6.1. Opciones de proyecciones pre-programadas y de selección manual. 6.2. Posicionador de pacientes. 6.3. Control de altura motorizado. 6.4. Comando de control de kilovoltaje de tiempo de exposición y/o tipo de paciente. 6.5. Con advertencia luminosa y audible durante la emisión de radiación. 7. Señalizadores de posición con luz LED o Láser y control de ajuste motorizado o manual para: 7.1. Línea Sagital. 7.2. Línea Canina o lo siguiente: ajuste de cuadrantes, ajuste de anomalías, ajuste de forma del maxilar y ajuste de la distancia interparietal. 7.3. Línea Frankfort. 8. Mínimo de proyecciones pre-programadas: 8.1. Panorámica estándar. 8.2. Panorámica niño. 8.3. Temporomandibular (ATM/TMJ) lateral boca abierta y boca cerrada. 8.4. Senos maxilares vista frontal completa de todas sus paredes. 8.5. Lateral de cráneo. 8.6. Anteroposterior y postero-anterior de cráneo. 9. Con control automático de exposición (AEC). Esta característica representa la selección del tamaño del paciente. 10. Con brazo y cefalostato incluido. 11. Radiación de fuga no mayor de 1 mGy/h (un miliGray por hora) a una distancia de un (1) metro desde el punto focal. 12. Dos (2) sensores o detectores planos para la conversión de los fotones de Rayos X en una imagen en formato digital, con una profundidad de doce (12) bits o mayor. Uno para radiografías panorámicas y otro para Cefalométricas. 13. Tiempo de despliegue de la imagen de diez (10) segundos o menor. 14. Programa de manipulación de imágenes que incluya ajuste de brillo, contraste, anotaciones y mediciones. 15. Compatible con DICOM 3.0. 16. Disparador a control remoto. 17. Alimentación eléctrica de 110-120V/60Hz o 210-230V/60Hz, monofásico.

## Table 2
Accesorios: 1. Estación de trabajo para lectura y diagnóstico de las imágenes que incluya: 1.1 Monitor grado médico de 15" o mayor, con matriz de 1024 X 768 o mayor. 1.2 CPU, cables de comunicación así como todo lo necesario para su funcionamiento completo. 1.3 Disco duro con capacidad de 320GB o mayor. 1.4 UPS True On-Line de 1 KVA para la estación de trabajo. 2. UPS true-online, 10% mayor al consumo del equipo de RX.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110v/60Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE. FDA 13485