## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-268
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Sistemas de Exploración, por Imagen de Resonancia
CÓDIGO ECRI: | 18-108
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1,5 TESLA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Mesa de paciente
Soporte paciente | ≥ 225 Kg |  |  | *
Configuración General
Magneto | 1,5 T superconductivo
Bore (diámetro) | ≥ 70 cm
Sistema de RF digital | ≥ 30 canales de procesamiento con receptores independientes
Homogeneidad de campo típico [a 40 cm DSV ppm] | ≤ 1,5
Tecnología 0 Boil Off | Requerido
Adquisición de imágenes | Diseñado para producir imágenes de estudios de cuerpo entero (wholebody)
Secuencias del sistema
Secuencias de eco de espín | Requerido
Secuencias de eco de gradiente | Requerido
Spin Echo 3D | Requerido
Paquete Spin Echo | Requerido
Paquete de recuperación inversión | Requerido
Fast Spin Echo | Requerido
Sistema gradiente
Amplitud de gradiente para cada eje | ≥ 30 mT/m
Velocidad de respuesta estándar (slew rate) para cada eje | ≥140 mT/s
FoV mínimo | ≤ 1 cm
FoV máximo | ≥ 50 cm
Imagen plana eco (EPI) | Requerido
Espesor de corte mínimo 2-D | ≤ 0,5 mm
Espesor de corte mínimo 3-D | ≤ 0,1 mm
Transmisión y recepción de RF
Potencia de salida | ≥ 15 kW
Bobinas Requeridas:
Columna
Cantidad de elementos | ≥ 32
Cantidad de canales | ≥ 32
Bobina integrada en la mesa del paciente | Requerida
Cabeza y/o cuello
Cantidad de elementos | ≥ 16
Cantidad de canales | ≥ 16
Torso (Body)
Cantidad de elementos | ≥ 32
Cantidad de canales | ≥ 32
Mama
Cantidad de canales | ≥ 8
Rodilla
Cantidad de canales | ≥ 15
Hombro
Cantidad de canales | ≥ 8
Bobinas flexibles
Tamaño | Mínimo 2 tamaños diferentes
Cantidad de canales | ≥ 8
Pie - tobillo
Cantidad de canales | ≥ 8
Software y aplicaciones
Aplicaciones Clínicas | El equipo debe contar con aplicaciones de neurología, angiografía, cardiología, abdomen, oncología, mama, ortopedia y pediatría
Software de usuario con plataforma de software exclusiva para aplicaciones médicas que integra todos los datos de pacientes y de imágenes para todo el flujo de datos clínicos | Requerido
Personalización de protocolos que permita estructurar rutinas de trabajo con varios pacientes | Requerido
Protocolos de visión de estudios dinámicos | Requerido
Filtración y homogenización de imagen | Requerido
Posibilidad de Visualización 2D y 3D | Requerido
Posibilidad de sincronización cardiaca y respiratoria | Requerido
Parámetros vitales del paciente, al menos ECG | Requerido
Técnicas de adquisición y reconstrucción | Requerido
Grabación de estudios en DVD | Requerido
Intercomunicador con el paciente | Requerido
Con capacidad de realizar exámenes completos de cabeza y columna con protocolos para formación de imágenes de difusión, formación de imagen de perfusión y BOLD interactivo en tiempo real | Requerido
Con protocolos MRA 3D con medio de contraste para MRA de paso único, dinámica, periférica y de cuerpo entero con los TR y TE más breves - rápidos | Requerido
Con función para optimizar la sincronización del bolo y obtener una calidad de imagen mejor | Requerido
Protocolos time of flight (tof - tiempo de vuelo) 2D y 3D para MRA del polígono de Willis, las carótidas y los vasos del cuello, así como protocolos para los vasos abdominales | Requerido
Con venografía RM con time of flight 2D/3D y contraste de fase | Requerido
Paquete cardiovascular con aplicaciones 2D de rutina, 3D y 4D, desde la morfología y la función ventricular hasta la caracterización tisular (realce tardío) y flujos; angiografía dinámica; perfusión miocárdica; adquisición interactiva en tiempo real; Mapas T1 y T2 cardiológicos | Requerido
Con capacidad de hacer proyecciones cardiacas, visualización de patologías cardiovasculares estructurales, herramientas para evaluación con rapidez de la función del ventrículo izquierdo o derecho, formación de imagen dinámica y caracterización tisular | Requerido
Con unidad de medición fisiológica para sincronizar con los ciclos fisiológicos (trigger), de característica inalámbrica | Requerido
Formación de imágenes de mama con protocolos 2D y 3D de alta resolución para la evaluación morfológica, dinámica y difusión que cubran una o ambas mamas simultáneamente ya sea en plano axial o sagital bilateral simultáneo; espectroscopía mamaria; supresión de silicona; doble inversión para imagen de "solo silicona" | Requerido
Con protocolos 2D y 3D ultrarápidos de alta resolución para abdomen, pelvis, colonografía RM, exámenes dinámicos del riñón y urografía RM | Requerido
Formación de imágenes de las partes blandas con posibilidad de suprimir selectivamente tejidos específicos, como la grasa o el agua para ayudar a visualizar patologías, especialmente metástasis o neoplasmas hepáticos, que permita mapeo de grasa en hígado (esteatosis) y de deposición de hierro; y espetroscopía hepática | Requerido
Protocolos de formación de imagen dinámica para valorar el comportamiento cinético en la visualización y caracterización de lesiones | Requerido
Con protocolos para la formación de imágenes de las articulaciones y columna, para evaluar necrosis avascular y los trastornos internos | Requerido
Con protocolos de columna completa de paso único o multipaso, con supresión de grasa en posiciones excéntricas, protocolos dinámicos para la articulación temporomaxilar y la sacro ilíaca | Requerido
Con protocolos pediátricos para casos de estudios de pacientes con tejidos en desarrollo, mayor frecuencia cardiaca y no cumplimiento de las instrucciones de apnea | Requerido
Software para la creación de imágenes panorámicas adquiridas en varios niveles para evaluar la columna vertebral, el sistema nervioso central y el árbol vascular | Requerido
Perfusión cerebral basada en contraste de susceptibilidad dinámica (dsc), para ver los mapas de perfusión | Requerido
Post proceso detallado de juego de datos de perfusión cerebral, compatible con visualización en color del tiempo medio de tránsito relativo, del volumen sanguíneo cerebral relativo y del flujo sanguíneo cerebral relativo | Requerido
Perfusión cerebral sin contraste, tipo ASL - arterial spin labeling - 3D cuantitativa (se considera una ventaja técnica la opción de cuantificación de flujo cerebral sanguíneo) | Requerido
Secuencia con corrección prospectiva del movimiento durante la adquisición de datos y algoritmos de detección del movimiento en tiempo real de alta precisión | Requerido
Técnica de formación de imágenes cerebrales 3D de alta resolución, con alta sensibilidad frente a las homogeneidades microscópicas del campo magnético causada por sangre desoxigenada y para ver los senos venosos cerebrales (sensible a susceptibilidad magnética), con información de fase para diferenciación de producto sanguíneo y producto mineral (calcio y sangre) | Requerido
Secuencias y protocolos para la formación de imágenes 2D y 3D por desplazamiento químico (csi 2D/3D) basada en la espectroscopía de protones, aplicable a cualquier parte del cuerpo (cerebro; próstata; mamas; hígado; etc.) | Requerido
Paquete de software integrado que incluya secuencias y protocolos para espectroscopía de protones, optimizado para estudios de mama | Requerido
Paquete de software integrado de tractografía | Requerido
Software que permita corrección de movimientos en 2D | Requerido
Software de difusión con FOV pequeño de alta resolución para aplicaciones principalmente oncológicas en varias partes del cuerpo como pelvis, mama, abdomen y neuro | Requerido
Ortopedia - mapa de cartílago y software que disminuye el artefacto por prótesis en diferentes partes del cuerpo (especialmente en columna) | Requerido
Software de análisis prostático | Requerido
Programa para cuantificación de hierro hepático | Requerido
Sistemas de Integración
DICOM 3.0 | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom Enhanced CT storage Dicom Query / Retrieve Dicom WorList Dicom Modality performed procedure step
Accesorios
Inyector de Constraste | Requerido
Estación de adquisición y trabajo | ≥un(≥1) monitor de 1 MP, tamaño pantalla ≥ 19 pulgadas
CPU con procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM ≥ 32 GB
Teclado en español y mouse
Disco duro (interno o externo) o Raid ≥ 400 GB para imágenes y sistema o SSD ≥ 240 GB
Puertos USB, al menos dos (2)
Unidad CD/DVD-Rw, DICOM estándar
Estación de post procesamiento | ≥Un(≥1) ) monitor de 1 MP, tamaño pantalla ≥ 19 pulgadas
CPU con procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM ≥16 GB
Teclado en español y mouse
Disco duro (interno o externo) o Raid ≥ 400 GB para imágenes y sistema o SSD ≥ 240 GB
Puertos USB, al menos dos (2)
Unidad CD/DVD-Rw, DICOM estándar
UPS estación de adquisición | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo
UPS estación de post procesamiento | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo
Procesador de reconstrucción | CPU con procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM ≥ 32 GB
Teclado en español y mouse
Disco duro (interno o externo) o Raid ≥ 400 GB para imágenes y sistema o SSD ≥ 240 GB
Puertos USB, al menos dos (2)
DICOM estándar
UPS estación de reconstrucción | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo.
Jaula de Faraday o apantallamiento magnético | Requerido
Ambientación de la sala RM | Acorde a la necesidad del Establecimiento de Salud
Sistema De Enfriamiento | Sistema de enfriamiento acorde a los requerimientos de fábrica, Uno (1) (chiller)
UPS para RMN | De acuerdo a la CAPACIDAD TOTAL del equipo, ≥ 10 minutos
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 480 VAC - 60 Hz, TRIFÁSICA * Modificable acorde a las necesidades de cada Establecimiento de Salud
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Entrenamiento Técnico Biomédico | Obligatorio entrenamiento en fábrica para Dos (2) Técnicos Biomédicos de la Institución Adquiriente del equipo, el cual deberá ser impartido previo a la recepción del equipo.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.