## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-284
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Camillas
CÓDIGO ECRI: | 13-824
NOMBRE GENÉRICO: | Grua para Paciente
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Sistema electromecánico o electro motorizado compuesto de una columna principal soportado en una base rodante con frenos, que contiene un sistema de brazo neumático levadizo de activación eléctrica o cinta de elevación vertical flexible, en cuya percha pivotante se inmoviliza a los pacientes a trasladar . Permite controlar la altura de izamiento del paciente así como inmovilizar la posición, tanto de la columna como del brazo de soporte. Una (01) Base Rodante con Frenos. Una (01) Columna de soporte principal para múltiples movimientos Un (1) Brazo e carga e evac1on e carga con accionamiento electromecánico o cinta de elevación vertical flexible. Un (01) Soporte de carga basculante con percha pivotante. Tres (03) Arnés de diferentes tamaños para sujetar pacientes en posición sentada. Dos (02) Arnés de diferentes tamaños para sujetar pacientes en posición horizontal. Base rodante fabricada en marco metálico de acero inoxidable AISI 304 o aluminio, que permita el posicionamiento fácil, rápido y seguro del equipo en la cama del paciente (Base en forma de horquilla baja para ingreso de ruedas delanteras por debajo de la cama) . Con regulaci6n de ancho de las patas de manera eléctrica. Con al menos cuatro (04) garruchas de doble banda, omnidireccionales, de grado médico que cuenten con sistema de frenos en al menos dos de las garruchas posteriores. Columna de soporte principal, fabricado en material resistente, que permita soportar de manera firme y segura al paciente y que cuente con un mecanismo de control y descenso del brazo de la grúa e indicador del estado de la batería. Control de movimientos de ascenso y descenso a través del motor eléctrico. Capacidad de carga de/ equipo: 180 Kgs como mínimo.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior