## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-299
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE EMISIONES OTACÚSTICAS PORTÁTIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Portátil | Requerido
Pantalla | LCD o LED o superior
Tipo de medición | Neonato
Pediátrico
Adulto
Cantidad de protocolos programables | ≥ Dos (2)
Protocolos programables principales | DPOAE
TEOAE
DPOAE +TEOAE
Frecuencia DPOAE | ≥ 1 a ≤ 8 Khz
Frecuencia TEOAE | ≥ 1 a ≤ 4 Khz
Sistema de rechazo de ruidos | Requerido
Memoria interna | ≥ 200 pruebas almacenadas
Accesorios
Sondas de adulto, pediátrico y neonato | Uno (1)
Cargador de batería | Uno (1)
Impresora térmica | Uno (1)
Bolsa de transporte | Uno (1)
Comunicación con PC | Requerido
Sondas de adulto, pediátrico y neonato | Uno (1)
Cargador de batería | Uno (1)
Impresora térmica | Uno (1)
Bolsa de transporte | Uno (1)
Comunicación con PC | Requerido
Consumibles
Juego de olivas diferentes tamaños | Tres (3) de acuerdo a necesidad del Establecimiento de Salud
Rollo papel térmico | Diez (10)
Juego de Pilas o Baterías | Las necesarias para iniciar el equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Pilas Alcalinas o Baterías de litio
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.