## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-301
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BANDEJA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Descripcion | Cantidad
Optica de 10mm Ø, 0° para visión directa 316mm longitud, esterilizable en autoclave con 134 grados con conductor de luz por fibra optica incorporado | 1
Cánula para trocar 11mm Ø completa de valvula multifunciónal con cierre de cremalle- | 2
Trocar de securidad 11mm Ø | 2
Trocar de securidad de 5,5mm, punta cortante, atraumática excéntrica esterilizable en autoclave | 3
Cánula para trocar 5,5mm Ø completa de valvula multifunciónal con cierre de cremalle- | 3
Reductor adaptable al trocar de 11mm para 5,5mm | 1
Juego de dilatacion 5<11mm, compuesto de: sonda y casquillo | 1
Pinza agarre de Reddick-Olsen 5mm Ø, con cremallera, 330mm longitud compuesta de 3 partes | 1
pinza de agarre, Davis & Geak, con reservoir, Ø 5mm, 330mm de largo util, mango sin cirre, girable | 1
Pinza de disección MARYLAND 5mm Ø, 330mm de largo, mango con connexion HF con cierre, rotatoria, modular | 1
Tijera de gancho 5mm Ø, 330mm longitud monopolar, modular | 1
Tijera Metzenbaum curva izquerda 5mm Ø 330mm longitud, mango con connexion HF con cierre, modular | 1
Micro-Tijera curva, Ø 5mm, 330mm de largo, mango ergometrico, con conexion HF, rotatoria, desmontable | 1
Mango para irrigar y aspirar de puno de pistola | 1
Electrodo adaptable, tipo gancho 5mm Ø | 1
5mm dissec. botón, aislada, alta frecuencia | 1
cable monopolar a frecuencia alta, 3m longitud util convenable US | 1
pinza bipolar Hirsch, 5mm Ø 340mm de largo | 1
Electrodo bipolar tipo L-Hook , 5mm Ø, con alta frecuencia | 1
cable bipolar 3m, para coagulator Valley Lab. | 1
Pinza para colangiografia 5mm Ø, con interrupción con canal para catéter | 1
Catéter para Cholangiografia | 1
Porta aguja 5 mmØ recto, dentado, con mango de cremallera 330 mm longitud | 1
porta aguja curva izquierdo 5mm Ø 330mm largo, modular mango en bloqueo | 1
empujador para nudos extracorpóreos 5mm Ø, 330mm largo | 1
Pinza aplicadoras de clips de 10mm Ø para titan | 1
set de irrigación/aspiracion con tubos 5 y 10 mm Ø | 1
Palpador 5mm Ø 330mm longitud util | 1
Retractor 10mm Ø desmontable longitud de 380mm, movimiento axial | 1
Extractor de vesícula Bilar, Espéculo de tres hojas, longitud de 6cm | 1
Instrumento p. cierre facial subcutáneo p. heridas producidas por trocar | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento