## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-360
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Unidades para Electrocirugía, Monopolares/Bipolares
CÓDIGO ECRI: | 18-231
NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR- BIPOLAR PARA QUIROFANO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Unidad de electrocirugía tipo sobremesa | Requerido
Modos de operación mínimos | Corte / coagulación / bipolar
Panel de control y/o pantalla de visualización | Requerido
Selección automatica del sistema de monitorizacion | de acuerdo al tipo de placa, por un unico cable.
Modo de activación | Mediante mango y pedal, independiente y automático
Modo "High Cut" para alto desempeño en modos de corte monopolares | Requerido
Modo Monopolar
Corte puro | 400 W
Corte monopolar
3 tipos de mezcla 150-400W
Corte pulsado
4 tipos de Ecut / 150-400W
Coagulación | 4 tipos de coagulación / 120 /180W
Modo Bipolar
Coagulación bipolar | 200 W
Coagulación Microbipolar | 100 W
Corte macrobipolar | 250 W
Corte Bipolar | 250 W
Frecuencia de salida
Sistema de seguridad mínimo | Control de corriente de fuga
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Falla del electrodo de retorno | Requerido
Falla eléctrica o de conexión | Requerido
Accesorios
Carro para transporte del equipo | Uno (1)
Pedal doble | Uno (1)
Pedal simple | Uno (1)
Mando de pie para corte y coagulación monopolar y bipolar | Uno (1)
Adaptador universal | Uno (1)
Cable reutilizable para placa de retorno | Dos (2)
Cable de conexión bipolar reutilizable | Dos (2)
Cable de conexión monopolar reutilizable | Dos (2)
Cable equipotencial | Uno (1)
Lápiz de electrobisturí estéril descartable con electrodo tipo cuchilla y cable | Dos (2)
Set de electrodos reutilizables tipo bola, aguja, cuchillo (a elección del Establecimiento de Salud) | Uno (1)
Pinza bipolar, dos tipos a elección del Establecimiento de Salud | Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos