## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-507
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Lector de Tiras ELISA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
1. Características básicas del equipo | 1.1 Equipo de lectura de tiras ELISA para banco de sangre
1.2 Controlado por microcontrolador.
1.3 Rango de longitud de onda 400 - 700 nm, filtros a bordo 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm
1.4 Rango de lectura al menos 0.1-3.4 A
1.5 tiempo de lectura rapida
1.6 ancho de banda 10nm
1.7 Pantalla LCD
1.8 Software fácil de usar
1.9 Tira única de 8 pozos a la vez
1.10 Lecturas monocromáticas y bicromáticas
1.11 Compatible con sistema operativo windows.
1.12 Interfaz a computadora mediante USB o RS232.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.