## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-539
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Maquina para bioimpedancia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Capacidad | 300 kg
Dimensiones | Aproximadamente 875 (L) x 463 (W) x 1205 (H) mm
Pantalla táctil LCD | Requerida
Area de medicion | Desde 10 hasta 1000 ohms
Area de medicion del angulo de fase | De 0 hasta 20 grados
Frecuencias de medicion | Como minimo 5kHz, 20kHz, 50kHz, 100kHz, 150kHz, 250 kHz, 500kHz, 1,000 kHz.
Corriente electrica de medicion | 100 μΑ
Duracion de la prueba | Menor a 120 segundos
Segmentos de medicion | Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, parte derecha del cuerpo parte izquierda del cuerpo, torso
Accesorios
Impresora compatible | Requerida
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110V , 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.