## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-540
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Esterilizador Baja Temperatura con doble puerta
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Esterilizador
Modo de esterilización | Mediante vapor de peróxido de hidrógeno
Programa de baja temperatura | ≤ 56 °C
Cámara
Tipo de material | Acero inoxidable o aluminio
Volumen de cámara | ≤ 60 litros
Puertas
Número de puertas | Dos (2) para barrera sanitaria
Bloqueo de apertura de puerta, cuando el equipo esta en funcionamiento | Requerido
Visualización de operación
Pantalla de visualización de parámetros | Requerido
Parámetros mínimos de visualización | Temperatura
Presión
Visualización del desarrollo del ciclo de operación | Requerido
Idioma de interfaz de pantalla | Español o Inglés
Alarmas
Alarmas de mal funcionamiento | Requerido
Almacenamiento de registro de alarmas en memoria interna | Requerido
Programas de esterilización
Número de programas o ciclos pre-seleccionables | ≥ Tres (3)
Accesorios
Impresora para registros del ciclo de operación | Uno (1)
Incubadora para testigos biológicos | Uno (1)
Bandejas para instrumental | Como minimo 2
Barrera sanitaria de acero inoxidable | Requerida con acceso para mantenimiento
Consumibles
Unidad de indicadores químicos | Trescientos (300)
Unidad de indicadores biologico | Cincuenta (50)
Unidad de botellas de agente esterilizador | Tres (3)
Rollos de papel térmico para impresora | Cuatro (4)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.