## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-541
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE GENÉRICO: | Equipo de Aferesis
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Velocidad maxima de la centrifuga | Mayor o igual a 3000 RPM
Pantalla | Requerido
Funcion | PLT y Plasma como minimo
Paro de Emergencia del funcionamiento
Monitorizacion de Flujo sanguineo
Monitorizacion de Anticoagulante
Bomba de presión
Procedimiento de extracción | Hasta 142 mL/ min
Procedimiento de reinyeccion | Menor o igual a 10 hasta 125 mL/min
Bomba de plasma
Procedimiento de extracción | Hasta 142 mL/ min
Procedimiento de reinyeccion | Menor o igual a 10 hasta 125 mL/min
Bomba de reinyeccion
Capacidad | mayor o igual 150 mL/min
Filtro de Sangre requerido
Caracteristicas generales de las bombas
Precisión del balance de fluidos durante el preoceso de | ± 8%
Precisión del volumen en todas las bombas | ± 6%
Alarmas
Deteccion de Aire | Requerida
Deteccion de fuga | Requerida
Sobrepresión en la centrifuga | Requerida
Alta presion en la extraccion y reinyeccion del liquido | Requerida
Detección de globulos rojos en la bolsa de extracción | Requerida
Tipo de alarmas | Audibles y visibles
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110V , 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.