## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-546
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Centrifuga refrigerada para bancos de sangre
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Capacidad | Mayor o igual a 8 x 550 mL de bolsas de sangre
Velocidad maxima | Mayor o igual a 4000 rpm
Rango de temperatura | Menos 20°C a 40 °C
Funcion de PRE-COOLING (Pre-enfriamiento) | Requerido
RCF | ≥ 7,000 x g
Pantalla | LED O LCD
Tiempo variable | Requerido
Rango de tiempo | Desde 1 min hasta 99 minutos
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110V o 220V , 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.