## Table 1
FICHA TECNICA
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-604
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE GENÉRICO: | COLCHÓN ANTIESCARAS UCI QUEMADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Colchón aplicado pacientes con úlceras por presión Grado 4
Grado hospitalario | Requerido
Material de funda | Poliéster bidireccional con tratamiento antibacteriano de ión Plata (Ag+)
Cierre | Cremallera bidireccional con solapa
Resistente al agua | Requerido
Control de infecciones | Anti moho y hongos
Bio-compatibilidad | Test citotoxicidad e irritación de piel sensible
Peso soportado | ≥ 200Kg
Número de celdas independientes de nylon | ≥ 20
Dimensiones aproximadas | 200 x 80 x 20 ± 5 cm
Compresor de colchón
Colgadores | Requerido
Carcasa | ABS retardante al fuego
Nivel sonoro | ≤ 30 DB
Dimensiones aproximadas | 30 x 20 x 15 ± 5 cm
Peso aproximado | 2 kg
Salida de aire | Aproximada 8 Litros / minuto
Opciones de terapia | Alternante, estática y anti-cizalla
Alarmas requeridas | Baja presión, fallo eléctrico y avería
Boton de encendido y apagado | Requerido
Modo transporte | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Según recomendación del fabricante