## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-630
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | TERMODESINFECTADORA, DOBLE PUERTA, CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, 180 a 250 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Lavadora termodesinfectadora
Volumen de cámara | Dentro del rango de 180 a 250 litros.
Material de cámara | Acero inoxidable.
Estructura
Material cabina interior | Acero inoxidable.
Materal de cabina exterior | Acero inoxidable.
Sistema de filtrado de agua
Sistema de filtrado de agua | Requerido.
Puertas
Número de puertas | Dos (2), para uso de barrera sanitaria
Sistema de seguridad de apertura de puerta | Bloqueo de apertura de puerta cuando el equipo se encuentre en funcionamiento.
Dispensadores de productos químicos
Número de bombas para productos químicos | Dos (2)
Control de dosificación | Requerido.
Medición de nivel de productos químicos | Requerido.
Conexiones de agua
Conexión de agua fría | Requerido.
Conexión de agua caliente | Requerido.
Sistema de secado
Secado por aire | Requerido.
Filtro de aire tipo HEPA | Requerido.
Visualización de operación
Pantalla de visualización de parámetros | Requerido.
Parámetros mínimos de visualización | Temperatura y tiempo de ciclo.
Idioma de interfáz de pantalla | Español o Inglés.
Programas de operación
Número de programas pre- seleccionables | ≥ 3
Número de programas configurables | ≥ 3
Alarmas
Sistema de detección de errores y/o fallas | Requerido
Sistema de temperatura
Sistema de calentamiento | Eléctrico
Accesorios
Impresora de registro del ciclo de operación | Uno (1)
Cestas para material | Dentro del rango de 8 (ocho) a 10 (diez)
Sistema de descalcificación o ablandador de agua para el correcto funcionamiento del equipo | Uno (1)
Bombas automáticas para dispensación de productos químicos. | Dos (2)
Consumibles
Cantidad de detergente neutro | Un (1) galón
Cantidad de detergente ácido | Un (1) galón
Rollos papel térmico | Cuatro (4)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC / 60 Hz (Monofásico o Trifásico)
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.