## Table 1
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-005
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Sillón para Hemodialisis
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Una (01) estructura soporte principal. Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas. Un (01) par de apoya piernas. Un (01) par de apoyabrazos CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes: Respaldar, asiento y piernera. Respaldar que cuente como mínimo con sección espaldar y cabecera. Asiento que cuente como mínimo con sección base y braceras o apoyabrazos. Pierneras que cuenten con piecera y apoya pies como mínimo. De especial diseño para pacientes de hemodiálisis. Una Estructura principal fabricada en acero laminado al frio (LAF), con base de soporte en tubo metálico, con refuerzos internos para soportar pacientes de 120 Kg como mínimo. Con sistema de desplazamiento de pierneras y respaldar, con capacidad para desplegar posición trendelenburg, horizontal o sentado como mínimo, a través de sistema electrónico de control remoto alámbrico o inalámbrico. Con cuatro patas rematadas en conexión para garruchas y sistema de movimiento, ajuste y soporte de brazos, controlable por el usuario. Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes: Respaldar, asiento y piernera. Respaldar que cuente como mínimo con sección espaldar y cabecera. Asiento que cuente como mínimo con sección base y brazeras o apoyabrazos. Pierneras que cuenten con piecera y apoya pies como mínimo. De especial diseño para pacientes de hemodiálisis. Sección espaldar, con cabecera desmontable o integrada. En el caso de ser desmontable deberá ser anatómica, en caso de ser fijo, fabricado en estructura de madera o metal. Ambos con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de espesor como mínimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m³, forrada con tapiz korofan o material equivalente o superior, de color institucional, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Asiento con plataforma fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de espesor como mínimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m³, forrada con tapiz korofan o material equivalente o superior, de color institucional, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, anti-gérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con apoyabrazos a ambos lados con cubierta en la parte superior, en el mismo material del asiento, con sistema de regulación de extensión y altura de estos. Reclinables atrás y Adelante Piernera de una sola pieza fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de espesor como mínimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m³, forrada con tapiz korofan o material equivalente o superior, de color institucional, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, anti-gérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con apoya piernas que cuente con diferentes posiciones para ubicación y de fácil manipulación. Dimensiones aproximadas: Largo: de 1100 mm (retraído) a 2000 mm +/- 30mm. Ancho: de 620 a 800 mm +/- 20mm Altura: 1150 mm+/- 20mm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo
Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior