## Table 1
MOBILIARIO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-007
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CAMILLA DE TRANSPORTE DE CADÁVERES
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Construcción / Materiales
Estructura | Acero inoxidable AISI ≥304
Dimensiones referenciales de la camilla | Largo: ≥ 190 cm
Ancho: ≥ 55 cm
Altura : ≥ 70cm
Bandeja | Acero inoxidable AISI ≥304
Desmontable
Tipo | Tipo transporte oculto del cadaver
Dimensiones aproximadas bandeja | Largo: 190cm ± 10cm
Ancho : 60cm ± 5cm
Asas | Dos (2)
Ruedas | Cuatro (4)
De grado hospitalario
Omnidireccionales
Freno ruedas | Requerido
Carga a soportar | ≥ 180Kg
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO.