## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-024
REVISIÓN:
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | MESA PARA AUTOPSIA DE ACERO INOXIDABLE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Fabricación / Construcción / Materiales
Material de fabricación | En acero con espesor de 2 mm o material superior
Estructura | Tubo redondo de 1 1/2” de diámetro
Con acabado de pintura electrostática color gris
Con tratamiento de alta calidad contra la corrosión
Aspirador | Sistema de succión hidroneumática para 15 cm
Spray de mano | Válvula de control manual con spray tipo ducha con conexión flexible
Placas de rejilla | Fabricada en su totalidad en acero inoxidable perforadas, extraíbles y empotradas en la tarja con salida al desague
Válvulas de agua | Con dos válvulas de control hidráulico por lado con preparación para agua fría y caliente, tipo cuello de ganso giratoria
Medidas referenciales | Largo: 254cm ±5cm
Ancho: 76cm ±5cm
Altura: 90cm ±5cm
Secciones mínimas | Cabecera reclinable, torso, asiento
Patas del bastidor | Con regatones de exterior
En PVC de alta resistencia
En contacto con el piso
Color negro
Carga a soportar | ≥ 170 Kg
Secciones mínimas | Dos (2) cuerpos
Acabados | Para secado de pintura al horno
Movimientos
Ángulo de inclinación cabecera | De 0° a ≥ 45°
Mecanismo | Manual
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO.