## Table 1
FICHA TÉCNICA
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-070
REVISIÓN: | SEGUNDA
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CARRO DE PARO COMPLETO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Material | En plancha de acero
Con acabado en pintura electrostática o polímero de alta densidad
Paneles exteriores | En plástico ABS de alta densidad
Cajones | ≥ 5 para almacenamiento de material ( incluido espacio para un equipo aspirador portátil) y medicamentos
Con autocierre
Bandeja para desfibrilador | Requerido
Soporte lateral | Para contenedor de residuos
Carga mínima | ≥ 45 Kg
Movilidad | 4 (cuatro) ruedas en nylon de alto impacto
Accesorios
Resucitador manual | Adulto: Uno (1) con una (1) mascarilla N°5 y reservorio de O2
Pediátrico: Uno (1) con una (1) mascarilla N°3
Tabla de paro | Una (1)
Portasuero | Uno (1) incorporado
Frasco 1 Litro | Un (1) frasco recolector de líquidos aspirados
Contenedor de 1 litro | Uno (1) para residuos (amarillo)
Carpeta | Una (1) para documentación paciente
Etiquetas | Kits de etiquetas adhesivas para cajones
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante