## PORTADA (hidden)
FICHAS TECNICAS
EQUIPO MEDICO
XX marzo 2021

## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-506
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Sillon para donante de Sangre
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Una (01) estructura soporte principal. Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas. Un (01) par de apoya piernas. Un (01) par de apoyabrazos
Dimensiones Referenciales | Largo: a 1500 mm aprox
Altura: 1150 mm (cabeza)
Ancho: de 620 a 800
capacidad maxima | 120Kg
Material | Esponja de poliuretano de alta densidad
Antiestático
Ignífugo
De uso hospitalario
Impermeable
Facil limpieza
Apoyabrazos | Tapizados, desplazables(opcional)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | N/A
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 14385