## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-064
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Densitómetros, huesos, por Rayos x
CÓDIGO ECRI: | 17-540
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE DENSITOMETRÍA DIGITAL DE CUERPO ENTERO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Densitómetro
Tipo | Cuerpo entero
Tipos de exámenes
Columna AP | Requerido
Columna Lateral | Requerido
Extremidades | Requerido
Antebrazo | Requerido
Cadera | Requerido
Todo el cuerpo | Requerido
Tubo de Rx
Corriente del Tubo | ≤ 0,15 mA a ≥ 2 mA
Aplicaciones
BMD (Densidad mineral ósea) | Requerido
Ortopédicas | Requerido
Pediátrico | Requerido
Correcciones de datos y aseguramiento de la calidad
Automático | Requerido
Sistema de integración
DICOM 3.0 | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom WorkList Dicom Query/Retrieve
Mesa de escáner
Peso del paciente | ≥ 150 Kg
Accesorios
Estación de procesamiento de imagen | Un (1) monitor de diagnóstico con resolución de 1 MP
Un (1) procesador (CPU) acorde a los requerimientos del equipo de densitometría
Un (1) mouse con su mouse pad
Un (1) teclado en español
Un (1) lector y grabador de CD/DVD
Un (1) puerto USB
UPS para Estación de procesamiento | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la Estación
Disco duro externo | ≥ 2 TB
Impresora | Una (1) impresora para computador (PC) impresión a color
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 ~ 240 VAC / 60 Hz o 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón