## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-134
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Mesas, para Cirugía
CÓDIGO ECRI: | 13-961
NOMBRE GENÉRICO: | MESA PARA CIRUGÍA GENERAL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | Mesa quirúrgica móvil electrica
Modular
Accionamiento de la columna | Electrohidráulico y/o motorizado y/o eléctrico
Movimientos mínimos | Altura
Desplazamiento longitudinal
Regulación de piernas
Regulación de cabecera
Inclinación lateral
Posición Trendelenburg y Antitrendelenburg
Regulación y/o ajuste de la placa dorsal
Sistema de movilidad | Con cuatro (4) ruedas
Sistema de freno
Secciones mínimas | Cabecera
Dorso
Asiento
Piernas
Medidas aproximadas de la mesa | Longitud total: 210 cm (±10 cm)
Ancho total: 60 cm (± 10 cm)
Alto regulable ≤77 cm a ≥ 90 cm
Accesibilidad | Chasis Radiográfico
Para uso con intensificador de imagen o arco en C
Capacidad de carga | ≥ 220 kg
Sistema de Control y mandos | Mando manual control remoto y por pedal
Batería auxiliar | Requerido
Accesorios
Cabecero de articulación simple | Uno (1)
Cabecero de articulación doble | Uno (1)
Adaptador de cabecero | Dos (2)
Soporte para infusiones | Uno (1)
Placa de piernas acolchada | Dos (2)
Unidad de control por cable | Uno (1)
Placa de brazos acolchada | Dos (2)
Arco de anestesia extensible | Uno (1)
Clamp Radial | Uno (1)
Correa corporal con tensador | Uno (1)
Piernera tipo Goepel | Dos (2)
Soporte porta chasis | Dos (2)
Soporte porta brazos | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.