## Table 1
FICHA TÉCNICA
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-142
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | Instrumental Cirugía Mayor
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
• Fabricado en acero quirúrgico inoxidable calidad AISI 304-2B • El instrumental tendrá un acabado satinado ó mate • Deben permitir ser lavados con detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostáticos • Componentes: • Una (01) cánula para aspiración modelo Yankauer (280 mm aproximadamente) • Un (01) mango de bisturí No. 3 (125 mm aproximadamente) • Un (01) mango de bisturí No. 4 (120 mm aproximadamente) • Tres (03) pinzas hemostáticas Adson curvas (185 mm aproximadamente) • Seis (06) pinza intestinal Allis, 4 x 5 dientes (150 mm aproximadamente) • Seis (06) pinza de campo Backhaus (130 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección 1 x 2 dientes (130 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección modelo Russian (150 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección modelo Russian (200 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección sin diente, boca estriada (130 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección sin diente, boca estriada (180 mm aproximadamente) • Una (01) pinza de disección sin diente, boca estriada (250 mm aproximadamente) • Dos D61 (02) pinzas Foerster, anillo estriado, recta (250 mm aproximadamente) • Dos (02) pinzas hemostáticas Crafoord, curva (240 mm aproximadamente) • Seis (06) pinzas hemostáticas Kelly, curva (140 mm aproximadamente) • Cuatro (04) pinzas hemostáticas Rochester-Pean recta (200 mm aproximadamente) • Dos (02) pinzas hemostáticas Kocher recta, 1 x 2 dientes (180 mm aproximadamente) • Un (01) Porta agujas Mayo-Hegar, con inserción de Tungsteno-Carburo (180 mm aproximadamente) • Un (01) separador abdominal Balfour, valvas laterales fenestradas y valva central 100 x 65 mm aproximadamente (Largo: 180 mm aproximadamente) • Un (01) separador Deaver, parte activa 25 mm ancho (300 mm aproximadamente) • Un (01) separador Deaver, parte activa 38 mm ancho (300 mm aproximadamente) • Un (01) separador Deaver, parte activa 75 mm ancho (300 mm aproximadamente) • Dos (02) juegos de separadores Farabeuf de dos piezas (150 mm aproximadamente) • Dos (02) separadores Kelly, valva de 65 x 75 mm aproximadamente (260 mm aproximadamente) • Un (01) separador Richardson-Eastman, juego de dos (02) piezas • Un (01) separador maleable Ribbon (40 x 330 mm aproximadamente) • Un (01) separador maleable Ribbon (50 x 330 mm aproximadamente) • Una (01) sonda acanalada (200 mm aproximadamente) • Una (01) tijera Mayo, puntas romas, recta (170 mm aproximadamente) 2 • Una (01) tijera Mayo, puntas romas, curva (170 mm aproximadamente) • Un (01) contenedor con tapa y asas de acero quirúrgico inoxidable o aluminio anodizado, con capacidad para la totalidad del instrumental solicitado.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante