## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-188
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | SET DIAGNOSTICO OTOSCOPIO- OFTALMOSCOPIO DE PARED
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | Centro de diagnóstico mural (pared)
Oftalmoscopio
Cabezal | Compatible con los mangos
Fuente de luz | LED o XENÓN
Lámpara | Tiempo de vida útil ≥ 10.000 horas
Aperturas | ≥ 5 aperturas( especificar)
Filtros | ≥ 2 filtros : Libre de rojo , azul.
Dioptrías | : -20 a +20 o más
Otoscopio
Cabezal | Compatible con los mangos
Luz | LED
Lámpara | Tiempo de vida útil ≥ 10000 horas
Transmisión | Fibra óptica
Capacidad para pruebas neumáticas | Requerido
Aumento | ≥ 3x
Mangos
Diseño | Antideslizante (con acabado rugoso o estriado)
Cable | ≥ 2 metros de largo, en caso de aplicar
Control | Intensidad de luminosidad
Accesorios
Espéculos para otoscopio | Veinte (20),para Adulto y Veinte (20), pediatrico
Transformador de pared | Un (1)
Oftalmoscopio | Un (1)
Otoscopio | Un (1)
Cable de poder | Un (1) para el transformador
Mangos | Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.