## Table 1
FICHA TECNICA
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-601
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | -
CÓDIGO ECRI: | -
NOMBRE GENÉRICO: | Camilla Multipropósito para MRI
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Construcción / Materiales
Compatibilidad | Para uso con equipos de 1.5T o 3T
Estructura | Compatible con Resonancia Magnetica
Dimensiones referenciales internas | Ancho 65 cm (± 13cm)
Largo 190 cm (± 13cm)
Control / Movimiento
Funcionamiento | Mecanico
Ángulo de inclinación de cabecera | Ajustable
Barandas abatibles o retráctiles | ≥ Dos (2)
Ruedas | Cuatro (4) de doble o simple rodadura
Antiestáticas
Asas para transporte | ≥ Dos (2)
Seguridad
Sistema de frenado centralizado | Requerido
Bloqueo por pedal | Requerido
Dimensiones de colchoneta | Que cubra la superficie de atención del usuario
Sistema de protección (parachoques) | Requerido
Capacidad de carga | ≥200 kg
Accesorios
Soporte para porta sueros | Uno (1) desmontable
Colchoneta | De goma espuma
Tapizado en vinil o nylon
Antiestático
Impermeable
Ignífuga (retardante de llama)
Resistente a desinfectantes de grado hospitalario
Soporte para O2 | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | NO APLICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.