## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-622
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 DERIVACIONES CON ESTACIÓN DE TRABAJO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | ECG electrocardiógrafo
Derivaciones | Doce (12) derivaciones
Pantalla | TFT o LED o LCD, COLOR
Canales | 2012-03-06
Frecuencia de respuesta | Desde ( 0,03 - 0,05 ) a (150 - 160 ) Hz
Filtro línea base / Filtro AC | ≥ 50 / 60HZ - Requerido
Filtro pasa bajo / Low pass | Al menos 100, 150 Hz o certificación que lo acredite - Requerido
Filtro pasa alto / High pass | Requerido o certificación que lo acredite
Filtro muscular | Requerido o certificación que lo acredite
Corriente de fuga | < 10µA
Ajuste de velocidad impresión | Mínimo de 5,25 y 50 mm/s
Sensibilidad/Ganancia | Mínimo de 5, 10, 20 mm/Mv
Rechazo en modo común | ≥ 100dB (CMRR) o certificación que lo acredite
Almacenamiento | Memoria interna o externa
Alarma | Detección de desconexión de electrodo
Idioma | Español
Impresora | Requerido
Protecciones | Contra desfibriladores
Detector de marcapasos | Requerido
Estación de trabajo
Computadora | Requerido. Debe incluir mouse óptico y teclado en español
Sistema Operativo | Requerido con Licencia
Software ECG | Requerido, análisis de onda ECG y análisis automático de arritmias
Transmisión de data | Requerido
Generación de reportes | Requerido
Comunicación | Requerido HL7/Dicom comunicación con Sistemas HIS, RIS y PACS
Almacenamiento por USB | Requerido
Monitor de visualización | ≥ 17 pulgadas color
Conexión de red Ethernet | Requerido
UPS según potencia de Computadora | Requerido
Accesorios
Carro con ruedas | Un (1) diseñado para transporte del equipo
Electrodos | Cincuenta (50) descartables, y un juego de reusables tipo a elección del Establecimiento de Salud.
Cable de alimentación | Uno (1), grado médico
Frasco de gel conductor | Uno (1) de mínimo de 1 L
Batería recargable | Las que necesite el equipo
Rollo o resma de Papel | Uno (1) para impresión (térmico solo si aplica)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.